眼科手术显微镜

1. 数量：1套
2. 技术参数及要求
3. 显微镜

1.1防反光多涂层复消色差技术（覆盖整个光学系统）、T\*镀膜技术

1.2 电动变倍系统（变倍速度可调）：放大倍率1:6

1.3调焦范围≥50mm

★1.4主刀镜双目镜筒：0-180。倾角可调双目镜筒,具备内置倒像功能双目镜筒

1.5 目镜：10X

1.6物镜f=200mm

1.7具备智能景深增强系统

★1.8 助手镜：内置四光路助手镜，可独立调焦变倍

2、目镜屈光补偿：-8D到+5D

3、照明系统

3.1具备立体同轴照明系统技术

3.2具备红光反射照明

3.3具备手术视野照明

4、滤光片

4.1内置408nm防紫外线滤光片

4.2具有减少蓝光滤光片

4.3具有视网膜保护装置

4.4具有荧光滤光片（可选）

5、光源系统

5.1 12V,≥50W卤素灯，冷光源，光纤传导照明

5.2备用灯泡完全自动切换功能

6、X-Y水平移动系统

6.1调节范围≥59mm\*59mm

6.2可自行定义初始状态的X-Y位置，调焦和变倍

7、控制单元

7.1具有触摸屏控制面板

7.2 可储存20组以上用户

7.3 具有故障诊断代码显示

8、脚踏控制

8.1 配置12功能防水脚踏

8.2可选配12功能无线脚踏

9、支架系统

9.1 配置集成化智能落地支架

9.2最大承重力≥13.5kg

10、非接触广角镜

★10.1 60D、128D；具有内调焦还原物镜

10.2工作距离≥110mm

11、提供设备运行所需的必要附件，提供易损件价格

三、售后服务

1、免费质保期：≥1年，终生维修；

2、保修期外收取零配件费，不收维修费；

3、接到用户维修通知后， 4小时内作出相应，并在12小时内派员到达用户现场实施维修,如果当日不能维修需免费提供备用机；

4、免费提供操作和维修培训。