**超声乳化仪参数**

1. \*原装进口
2. \*具有微雕技术，精准控制超乳针头冲程
3. 具有ACS3前房稳定系统
4. 超乳能量5~100um或5~100%，5um或5%步长，超乳针头振荡频率40KHz，超乳针头最大冲程100um
5. \*具有蠕动泵负压系统，可提供负压上升速度的25档选择
6. 超乳、注吸均提供4~50cc\min的泵流量，2cc\min步长
7. 超乳、注吸最高可提供500mmHg的负压，5mmHg步长

回吐功能，时间128ms

1. \*能提供多次及一次性管道
2. \*可编程的单线性、双线性切换的双线性脚闸，脚闸控制手术参数切换
3. 脉冲60~2400次/min，占空比50％
4. \*自动脉冲功能或堵塞模式，能量限制功能
5. 前节玻切60~700次/分
6. 20组参数保存记忆
7. \*电凝能量0~100%，5%步长，